Załącznik nr 3 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Echokardiograf - 1 sztuka

Model: ………………………………………………………….

Producent: ………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………….

| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Echokardiograf |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V ± 10% 50 Hz | Tak |  |
|  | Technologia całkowicie cyfrowa RAW DATA łącznie z układem formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej (tzw. beamformer). Waga wraz z akumulatorami do pracy w standardzie oczekiwania poniżej 60 KG. Wysokorozdzielczy kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 8,4”. Interaktywne, dynamiczne menu | Tak, podać |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów przetwarzania 190.000 | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu (dla głowic USG możliwych do zastosowania w aparacie) nie mniejszy niż od 1,5 MHz do 13 MHz Dynamika systemu 252 dB | Tak, podać |  |
|  | Ilość aktywnych uniwersalnych jednakowych gniazd dla głowic USG - nie mniej niż 3 | Tak, podać |  |
|  | Głębokość penetracji z możliwością wykonania pomiarów w B / CD - mode i w Dopplerze nie mniejszą niż 30 cm | Tak, podać |  |
|  | Monitor LCD TFT o rozdzielczości nie mniejszej niż 1920x1080 | Tak, podać |  |
|  | Przekątna ekranu nie mniejsza niż 20” Monitor może być położony płasko na czas składowania lub transportu Cyfrowa regulacja jasności zapewniająca optymalny kąt widzenia w różnych warunkach oświetlenia. Automatyczna regulacja parametrów monitora w zależności od warunków oświetlenia | Tak, podać |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie obrazów dynamicznych (tzw. Cine loop) dla prezentacji Dopplera min 500 sekund | Tak, podać |  |
|  | Liczba obrazów w „Cine loop" dla prezentacji 2D > 18000 | Tak, podać |  |
|  | Moduł EKG z trzema odprowadzeniami | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu (TGC, wzmocnienia, PRF, linii bazowej) przy pomocy jednego przycisku | Tak |  |
|  | Programowanie nastaw dla aplikacji klinicznych i poszczególnych głowic USG, tzw. „presety" Zastosowania Kardiologiczne Naczyniowe oraz Czaszkowe Brzuszne Położnicze Ginekologiczne Mięśniowo-szkieletowe Urologiczne Drobne strukt. anat. i powierzchn. Pediatryczne i noworodkowe | Tak |  |
|  | System cyfrowej archiwizacji zintegrowanym z aparatem USG baza danych pacjentów możliwość re analizy badań pojemność dysku HDD 500GB archiwizacja obrazów na przenośnych nośnikach typu USB CD/RW lub DVD obsługa formatu AVI JPEG DICOM 3.0 | Tak, podać |  |
|  | Cyfrowa drukarka termiczna (video - printer) czarno-biała | Tak |  |
|  | Możliwość obrazowania i prezentacji w trybie 2D B-mode wraz z dwoma ogniskami | Tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazów „Frame Rate" z wyświetlaniem parametru (częstotliwości) na ekranie monitora > 900 obrazów/sek. | Tak, podać |  |
|  | Funkcję anatomicznego M-mode oraz krzywoliniowego na obrazach zamrożonych i na żywo | Tak |  |
|  | Możliwość obrazowania i prezentacji w trybie spektralnym (PWD) - Doppler Pulsacyjny Spektralny | Tak |  |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 15 mm | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie CWD - Doppler ciągły | Tak |  |
|  | Tryb dostępny na zaoferowanej głowicy sektorowej | Tak |  |
|  | Obrazowanie w trybie CD - Doppler kolorowy. Obrazowanie dopplerowskie ruchów mięśnia sercowego w postaci spektralnego zapisu prędkości. Wyświetlanie w czasie rzeczywistym całki TVI dla ilościowej analizy przemieszczenia mięśnia w fazie skurczowej. Przemieszczenie mięśnia jest obliczane i wyświetlane jako kodowana kolorem nakładka na obraz 2D – poszczególne kolory reprezentują zakresy przemieszczeń | Tak |  |
|  | Maksymalny kąt ugięcia pola Dopplera kolorowego dla głowicy liniowej > ± 20° Max Frome rate dla Dopplera Kolorowego Min 180 obrazów/s | Tak, podać |  |
|  | Power Doppler | Tak |  |
|  | Tryby mieszane: Duplex-Mode (np. B/CD, B/PWD) i Triplex-Mode (np. B/CD/PWD) ze wszystkich zaoferowanych głowic (z wyłączeniem ślepej CWD) | Tak |  |
|  | Obrazowanie II harmoniczną | Tak |  |
|  | Tryb obrazowania przepływów w 2D za pomocą technik nie dopplerowskich w celu wizualizacji ścian Pomiar grubości Intima Media w tętnicach szyjnych | Tak |  |
|  | Redukcja szumów, plamek i obrazowanie skrzyżowanych ultradźwięków | Tak |  |
|  | Głowice USG szerokopasmowe o zmiennej częstotliwości | Tak |  |
|  | Głowica Liniowa | Tak |  |
|  | Częstotliwość pracy w zakresie nie mniejszym niż min. 4,0 - 10,0 MHz Minimum 192 elementy piezoelektryczne Pole widzenia 44 mm | Tak, podać |  |
|  | Sektorowa elektroniczna 2D | Tak |  |
|  | Zastosowanie do badań: kardiologicznych -min. 64 elementy piezoelektryczne | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy nie mniejszy niż w zakresie od 1,5 MHz do 3,4MHz | Tak, podać |  |
|  | Kąt pola skanowania > 115o | Tak, podać |  |
|  | Głowica przezprzełykowa | Tak |  |
|  | Głowica przezprzełykowa o minimalnym zakresie częstotliwości pracy przetwornika 3 - 7,0 MHz min. 90 stopni kąt obrazowania | Tak, podać |  |
|  | Praca głowic w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Zasięg obrazowania głowicy min 4 - 20 cm | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję: Funkcja stress echo oraz parametryczny algorytm do analizy ilościowej globalnej i regionalnej kurczliwości ścian for global and segmental wall motion Narzędzie wspomagania diagnostyki analizy kurczliwości lewej komory | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję: 2 D Automatyczną EF Funkcja Strain i Strain Rate Badania kontrastowe | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice liniowe convex, endokawitarne, przezprzełykowej elektroniczne wielopłaszczyznowe z obrazowaniem harmonicznym | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zestaw ścienny do dezynfekcji sondy przezprzełykowej | Tak |  |

Wszystkie w/w parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

..................................... dnia ......................                                                                           ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pompa infuzyjna strzykawkowa - 12 sztuk

Model: ………………………………………………………….

Producent: ………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………….

| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |
|  | Stosowanie strzykawek 2, 5, 10, 20, 30, 50 ml. | Tak, podać |  |
|  | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy. | Tak |  |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. | Tak |  |
|  | Klawiatura numeryczna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy. | Tak |  |
|  | Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą – maks. 12 cm | Tak, podać |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h | Tak, podać |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, μEq, mEq, Eq, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, cal, kcal, J, kJ jednostki molowe z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz. dobę. | Tak, podać |  |
|  | Wymagane tryby dozowania: Infuzja ciągła, Infuzja bolusowa (z przerwą), Infuzja profilowa (min 12 faz infuzji), Infuzja narastanie / ciągła / opadanie. | Tak |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: objętość / dawka czas lub szybkość podaży | Tak |  |
|  | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | Tak |  |
|  | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków, każda procedura złożona co najmniej z: nazwy leku, min. 5 koncentracji leku, szybkości dozowania (dawkowanie), całkowitej objętości (dawki) infuzji, parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, limitów dla wymienionych parametrów infuzji: miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki 5000 procedur dozowania leków. | Tak, podać |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | Tak |  |
|  | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, koncentracja leku, nazwa oddziału wybranego w bibliotece, prędkość infuzji, podana dawka, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej, | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. | Tak |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | Tak |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | Tak |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | Tak |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, Świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm. | Tak |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | Tak |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. | Tak |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | Tak |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: Podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu), Podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, Prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, Prezentacja przewidywanego czasu do o spodziewanej obsługi pompy. Graficznej prezentacji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji, Archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach, Połączenia z szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7, Wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków, Dostępność sieciowego, polskojęzycznego oprogramowania do monitorowania infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami. Brak takiego oprogramowania w ofercie wyklucza spełnienie wymagań. | Tak |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. | Tak, podać |  |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 | Tak |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | Tak |  |
|  | Czas pracy z akumulatora min. 30 h przy infuzji 5ml/h | Tak, podać |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | Tak, podać |  |
|  | Waga max. 2,2 kg. | Tak, podać |  |

Wszystkie w/w parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

..................................... dnia ......................                                                                           ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aparat (pompa) do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej - 1 sztuka

Model: ………………………………………………………….

Producent: ………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………….

| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat (pompa) do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |
|  | Pompa do kontrapulsacji z funkcją autopilota, przystosowania do współpracy z cewnikami światłowodowymi | Tak |  |
|  | Automatyczne zerowanie czujnika światłowodowego przed wprowadzeniem cewnika do pacjenta | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji objętości dostarczonego helu do balonu cewnika przez użytkownika w zakresie 0,5 ml do 50 ml z dokładnością 0,5 ml | Tak, podać |  |
|  | Modułowa budowa urządzenia: ekran dotykowy, szklany GFG, min 13 cali z panelem sterowania z oprogramowaniem w j. polskim | Tak, podać |  |
|  | Podstawa jezdna zintegrowana z jednostką napędową – brak konieczności demontażu do transportu | Tak |  |
|  | Możliwość pracy na zasilaniu akumulatorowym przez min.90 min | Tak, podać |  |
|  | Pojemnik w jednostce napędowej zbierający skroploną parę wodną | Tak |  |
|  | Możliwość pracy pompy w 7 różnych trybach wyzwalania: Pattern, Peak, Afib, V-Pace, A-Pace, AP, Internal | Tak |  |
|  | Ciągłe monitorowanie jakości sygnału min. 5 różnych odprowadzeni EKG i wybór optymalnego | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia przez użytkownika współczynnika wyzwalania min. 1:1, 1:2, 1:4, 1:8 | Tak |  |
|  | Całkowity maksymalny ciężar urządzenia gotowego do pracy z podstawa jezdną – 50 kg | Tak, podać |  |
|  | W zestawie 4 butle z helem jednorazowe 500 psi | Tak, podać |  |
|  | W zestawie 2 cewniki do kontrapulsacji 7 Fr/30 ml, i 7,5 Fr/40 ml | Tak |  |
|  | Możliwość monitorowania i ustawiania alarmów średniego ciśnienia tętniczego pacjenta MAP | Tak |  |
|  | Historia alarmów umożliwiająca wyświetlenie i wydruk 100 ostatnich komunikatów alarmowych | Tak |  |

Wszystkie w/w parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

..................................... dnia ......................                                                                           ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stacja centralnego monitorowania kardiomonitorów - 1 sztuka

Model: ………………………………………………………….

Producent: ………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………….

| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Stacja centralnego monitorowania kardiomonitorów |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |
|  | Stanowisko robocze centralnego monitorowania wyposażone w: - komputer klasy PC o minimalnych parametrach: procesor 2.0 GHz, 8GB RAM - przewodową mysz i klawiaturę - system operacyjny z aktualnym wsparciem producenta - drukarkę laserową - switch sieciowy - specjalistyczne oprogramowanie medyczne - klucz licencyjny - dwa monitory LED TFT - LCD | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilanie zabezpieczające pracę centrali na min. 10 minut | Tak, podać |  |
|  | Centrala przystosowana do jednoczesnego monitorowania min.16 szt. kardiomonitorów przyłóżkowych z możliwością rozbudowy do monitorowania 32 szt. kardiomonitorów | Tak, podać |  |
|  | Stacja centralnego monitorowania kompatybilna z oferowanymi w postępowaniu kardiomonitorami | Tak |  |
|  | Prezentacja danych na dwóch monitorach LCD, możliwość dostosowania kolejności monitorów przyłóżkowych, kolejności wyświetlania parametrów oraz ich ilości. Możliwość niezależnej konfiguracji wyświetlanych danych dla poszczególnych sektorów | Tak |  |
|  | Możliwość podglądu jednego pacjenta na całym ekranie; tryb dużych znaków | Tak |  |
|  | Możliwość przywołania danych pacjenta do min. 30 dni od wypisania | Tak, podać |  |
|  | Alarmy – sygnalizacja alarmów optyczna oraz dźwiękowa. Alarmy podzielone na 3 kategorie z automatycznym zapisem informacji do późniejszego wglądu wraz z powiązanym wycinkiem krzywej EKG | Tak |  |
|  | Komunikacja dwukierunkowa – możliwość regulacji limitów alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów w centrali oraz w kardiomonitorach z zapewnieniem widoku tych samych wartości. Start/stop dla pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. Możliwość wyciszenia alarmów monitorów przyłóżkowych z poziomu centrali. | Tak |  |
|  | Wyjście danych w formacie HL7 do zewnętrznych systemów EMR lub CIS. | Tak |  |
|  | Drukowanie raportów na żądanie: - trendów tabelarycznych oraz graficznych - alarmów oraz wyników pomiarów NIBP - krzywych w czasie rzeczywistym - retrospektywnego przeglądu krzywych EKG | Tak |  |
|  | Monitory z ekranem o przekątnej min. 21” o rozdzielczości min. 1920x1080 dpi | Tak, podać |  |
|  | Dodatkowy podgląd monitorów stacji roboczej realizowany na dwóch ekranach LCD o przekątnej min. 21” | Tak, podać |  |
|  | Zapamiętywanie danych: - min. 240 godzin trendów - min. 240 godzin krzywych rzeczywistych - min. 240 godzin dla zdarzeń alarmowych i arytmii - min. 240 godzin wyników pomiarów NIBP | Tak, podać |  |

Wszystkie w/w parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

..................................... dnia ......................                                                                           ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kardiomonitor w konfiguracji podstawowych funkcji życiowych: EKG, RR, SpO2, NiBP, Temp x 2 - 7 sztuk

Model: ………………………………………………………….

Producent: ………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………….

| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitor w konfiguracji podstawowych funkcji życiowych: EKG, RR, SpO2, NiBP, Temp x 2 |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |
|  | Kardiomonitor pacjenta umożliwiający monitorowanie wszystkich kategorii wiekowych | Tak |  |
|  | Konstrukcja kardiomonitora niezawierająca wentylatorów; konwekcyjne chłodzenie monitora | Tak |  |
|  | Konstrukcja spełniająca wymagania dotyczące wstrząsów oraz wibracji mechanicznych zgodnie z normą ISO 9919/IEC 80601-2-61 lub równoważną | Tak |  |
|  | Obudowa z zintegrowanym uchwytem do przenoszenia | Tak |  |
|  | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego, pokrętła nawigacyjnego, przycisków funkcyjnych; menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru różnych fabrycznie skonfigurowanych układów ekranu - do wyboru min.: - układ 3 krzywych dynamicznych - układ prezentujący krzywą EKG w układzie kaskady - układ dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NiBP - układ 7 różnych krzywych EKG - trendów dynamicznych min. 8 h - gotowości | Tak, podać |  |
|  | Nocny tryb pracy z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów / tonu HR oraz poziomem jasności ekranu konfigurowalnym przez Użytkownika | Tak |  |
|  | Funkcja ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia i prezentacją wybranych min. 3 krzywych. | Tak, podać |  |
|  | Wbudowane fabrycznie min. 3 różne profile ustawień kardiomonitora odpowiadające najczęstszym zastosowaniom klinicznym kardiomonitora | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zdefiniowania przez użytkownika min. 3 rożnych profili ustawień kardiomonitora zawierających min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). | Tak, podać |  |
|  | Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym, funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych względem aktualnego stanu pacjenta | Tak, podać |  |
|  | Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie min. od 30 s do 180 s. Kardiomonitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora / Użytkownika). | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100 - 240V 50 / 60 Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii w godzinach. | Tak |  |
|  | Wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2 x USB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG. | Tak, podać |  |
|  | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnego zakresu wprowadzanych danych; możliwość rozbudowy o funkcję wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. | Tak |  |
|  | Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość zakupu opcjonalnego narzędzia serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera | Tak |  |
|  | Możliwość eksportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN) | Tak |  |
|  | Możliwość synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG w kardiomonitorach | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG z wykorzystaniem przewodu pacjenta umożliwiającego podłączenie 3 lub 5 elektrod EKG; pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min; wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG | Tak, podać |  |
|  | Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J | Tak |  |
|  | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach; pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie | Tak, podać |  |
|  | Funkcja prezentacji odchyleń ST w postaci wykresu kołowego | Tak |  |
|  | Monitorowanie czynności oddechowej | Tak |  |
|  | Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów | Tak |  |
|  | Monitorowanie saturacji tlenem krwi tętniczej (SpO2) w kardiomonitorach | Tak |  |
|  | Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor, Masimo bądź FAST | Tak |  |
|  | Funkcja opóźnienia alarmów SpO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika w zakresie do min. 30 s | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SpO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SpO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji | Tak |  |
|  | Pomiar tętna w zakresie min. 30 - 240 bpm | Tak, podać |  |
|  | Możliwość stosowania czujników Masimo, Nellcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego | Tak |  |
|  | Monitorowanie nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NiBP) w kardiomonitorach | Tak |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru; zakresy pomiarowe ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg; zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm | Tak, podać |  |
|  | Monitorowanie temperatury w kardiomonitorach | Tak |  |
|  | Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o monitorowanie rzutu serca (CO) i saturacji w technologii Massimo. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o drukarkę termiczną z wydrukiem min. 3 kanałów, szerokość papieru min. 58 mm | Tak, podać |  |
|  | Mocowanie kardiomonitorów -zawieszenie naścienne z możliwością szybkiego wypięcia z koszykiem na akcesoria | Tak, podać |  |
|  | Akcesoria: - przewód EKG z podłączeniem 5 elektrod EKG – 7 szt. - mankiet do pomiaru NiBP dla dorosłych: 27 - 35cm +/- 2cm - 7 szt. - mankiet do pomiaru NiBP dla dorosłych: 34 - 43 cm +/- 2 cm - 7 szt. - mankiet do pomiaru NiBP dla dorosłych: 42 - 54 cm +/- 2 cm - 7 szt. - przewód powietrza - 7 szt. - wielorazowy czujnik SpO2 dla dorosłych na palec - 7 szt. - wielorazowy czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej - 7 szt. | Tak, podać |  |

Wszystkie w/w parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

..................................... dnia ......................                                                                           ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kardiomonitor w konfiguracji podstawowych funkcji życiowych: EKG, RR, SpO2, NiBP, Temp x 2, IBP x 2 - 3 sztuki

Model: ………………………………………………………….

Producent: ………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………….

| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitor w konfiguracji podstawowych funkcji życiowych: EKG, RR, SpO2, NiBP, Temp x 2, IBP x 2 |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |
|  | Kardiomonitor pacjenta umożliwiający monitorowanie wszystkich kategorii wiekowych | Tak |  |
|  | Konstrukcja kardiomonitora niezawierająca wentylatorów; konwekcyjne chłodzenie monitora | Tak |  |
|  | Konstrukcja spełniająca wymagania dotyczące wstrząsów oraz wibracji mechanicznych zgodnie z normą ISO 9919/IEC 80601-2-61 lub równoważną | Tak |  |
|  | Obudowa z zintegrowanym uchwytem do przenoszenia | Tak |  |
|  | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego, pokrętła nawigacyjnego, przycisków funkcyjnych; menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru różnych fabrycznie skonfigurowanych układów ekranu - do wyboru min.: - układ 3 krzywych dynamicznych - układ prezentujący krzywą EKG w układzie kaskady - układ dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NiBP - układ 7 różnych krzywych EKG - trendów dynamicznych min. 8 h - gotowości | Tak, podać |  |
|  | Nocny tryb pracy z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów / tonu HR oraz poziomem jasności ekranu konfigurowalnym przez Użytkownika | Tak |  |
|  | Funkcja ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia i prezentacją wybranych min. 3 krzywych. | Tak |  |
|  | Wbudowane fabrycznie min. 3 różne profile ustawień kardiomonitora odpowiadające najczęstszym zastosowaniom klinicznym kardiomonitora | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zdefiniowania przez użytkownika min. 3 rożnych profili ustawień kardiomonitora zawierających min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). | Tak, podać |  |
|  | Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym, funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych względem aktualnego stanu pacjenta | Tak, podać |  |
|  | Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie min. od 30 s do 180 s. Kardiomonitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora / Użytkownika). | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100 - 240V 50 / 60 Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii w godzinach. | Tak |  |
|  | Wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2 x USB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG. | Tak, podać |  |
|  | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnego zakresu wprowadzanych danych; możliwość rozbudowy o funkcję wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. | Tak |  |
|  | Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość zakupu opcjonalnego narzędzia serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera | Tak |  |
|  | Możliwość eksportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN) | Tak |  |
|  | Możliwość synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG w kardiomonitorach | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG z wykorzystaniem przewodu pacjenta umożliwiającego podłączenie 3 lub 5 elektrod EKG; pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min; wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG | Tak, podać |  |
|  | Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J | Tak |  |
|  | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach; pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie | Tak, podać |  |
|  | Funkcja prezentacji odchyleń ST w postaci wykresu kołowego | Tak |  |
|  | Monitorowanie czynności oddechowej | Tak |  |
|  | Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów | Tak |  |
|  | Monitorowanie saturacji tlenem krwi tętniczej (SpO2) w kardiomonitorach | Tak |  |
|  | Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor, Masimo bądź FAST | Tak |  |
|  | Funkcja opóźnienia alarmów SpO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika w zakresie do min. 30 s | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SpO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SpO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji | Tak |  |
|  | Pomiar tętna w zakresie min. 30 - 240 bpm | Tak, podać |  |
|  | Możliwość stosowania czujników Masimo, Nellcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego | Tak |  |
|  | Monitorowanie nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NiBP) w kardiomonitorach | Tak |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru; zakresy pomiarowe ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg; zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm | Tak, podać |  |
|  | Monitorowanie temperatury w kardiomonitorach | Tak |  |
|  | Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych | Tak |  |
|  | Monitorowanie inwazyjnego ciśnienia krwi (IBP) | Tak |  |
|  | Pomiar w dwóch kanałach, wyświetlanie krzywych w czasie rzeczywistym oraz wartości liczbowych, wybór typu ciśnienia IBP, zakres pomiarowy od min. -40 do 360 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o monitorowanie rzutu serca (CO) i saturacji w technologii Massimo. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o drukarkę termiczną z wydrukiem min. 3 kanałów, szerokość papieru min. 58 mm | Tak, podać |  |
|  | Mocowanie kardiomonitorów do pionowych elementów mostów anestezjologicznych pozwalające na szybkie wypięcie. | Tak, podać |  |
|  | Akcesoria: - przewód EKG z podłączeniem 5 elektrod EKG – 3 szt. - mankiet do pomiaru NiBP dla dorosłych: 27 - 35cm +/- 2cm - 3 szt. - mankiet do pomiaru NiBP dla dorosłych: 34 - 43 cm +/- 2 cm - 3 szt. - mankiet do pomiaru NiBP dla dorosłych: 42 - 54 cm +/- 2 cm - 3 szt. - przewód powietrza - 3 szt. - wielorazowy czujnik SpO2 dla dorosłych na palec - 3 szt. - wielorazowy czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej - 3 szt. - przewód połączeniowy do jednorazowych przetworników IBP – 3 szt. | Tak, podać |  |

Wszystkie w/w parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

..................................... dnia ......................                                                                           ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kardiomonitor w konfiguracji podstawowych funkcji życiowych: EKG, RR, SpO2, NiBP, Temp x 2, IBP x 2, CO2 - 1 sztuka

Model: ………………………………………………………….

Producent: ………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………….

| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitor w konfiguracji podstawowych funkcji życiowych: EKG,RR, SpO2, NiBP, Temp x 2, IBP x 2, CO2 |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |
|  | Kardiomonitor pacjenta umożliwiający monitorowanie wszystkich kategorii wiekowych | Tak |  |
|  | Konstrukcja kardiomonitora niezawierająca wentylatorów; konwekcyjne chłodzenie monitora | Tak |  |
|  | Konstrukcja spełniająca wymagania dotyczące wstrząsów oraz wibracji mechanicznych zgodnie z normą ISO 9919/IEC 80601-2-61 lub równoważną | Tak |  |
|  | Obudowa z zintegrowanym uchwytem do przenoszenia | Tak |  |
|  | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego, pokrętła nawigacyjnego, przycisków funkcyjnych; menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru różnych fabrycznie skonfigurowanych układów ekranu - do wyboru min.: - układ 3 krzywych dynamicznych - układ prezentujący krzywą EKG w układzie kaskady - układ dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NiBP - układ 7 różnych krzywych EKG - trendów dynamicznych min. 8 h - gotowości | Tak, podać |  |
|  | Nocny tryb pracy z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów / tonu HR oraz poziomem jasności ekranu konfigurowalnym przez Użytkownika | Tak |  |
|  | Funkcja ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia i prezentacją wybranych min. 3 krzywych. | Tak, podać |  |
|  | Wbudowane fabrycznie min. 3 różne profile ustawień kardiomonitora odpowiadające najczęstszym zastosowaniom klinicznym kardiomonitora | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zdefiniowania przez użytkownika min. 3 rożnych profili ustawień kardiomonitora zawierających min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). | Tak, podać |  |
|  | Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym, funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych względem aktualnego stanu pacjenta | Tak, podać |  |
|  | Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie min. od 30 s do 180 s. Kardiomonitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora / Użytkownika). | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100 - 240V 50 / 60 Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii w godzinach. | Tak |  |
|  | Wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2 x USB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG. | Tak, podać |  |
|  | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnego zakresu wprowadzanych danych; możliwość rozbudowy o funkcję wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. | Tak |  |
|  | Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość zakupu opcjonalnego narzędzia serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera | Tak |  |
|  | Możliwość eksportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN) | Tak |  |
|  | Możliwość synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG w kardiomonitorze | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG z wykorzystaniem przewodu pacjenta umożliwiającego podłączenie 3 lub 5 elektrod EKG; pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min; wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG | Tak, podać |  |
|  | Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J | Tak |  |
|  | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach; pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie | Tak, podać |  |
|  | Funkcja prezentacji odchyleń ST w postaci wykresu kołowego | Tak |  |
|  | Monitorowanie czynności oddechowej | Tak |  |
|  | Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów | Tak |  |
|  | Monitorowanie saturacji tlenem krwi tętniczej (SpO2) w kardiomonitorze | Tak |  |
|  | Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor, Masimo bądź FAST | Tak |  |
|  | Funkcja opóźnienia alarmów SpO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika w zakresie do min. 30 s | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SpO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SpO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji | Tak |  |
|  | Pomiar tętna w zakresie min. 30 - 240 bpm | Tak, podać |  |
|  | Możliwość stosowania czujników Masimo, Nellcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego | Tak |  |
|  | Monitorowanie nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NiBP) w kardiomonitorze | Tak |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru; zakresy pomiarowe ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg; zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm | Tak, podać |  |
|  | Monitorowanie temperatury w kardiomonitorze | Tak |  |
|  | Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych | Tak |  |
|  | Monitorowanie stężenia dwutlenku węgla (CO2) w kardiomonitorze | Tak |  |
|  | Pomiar CO2 w strumieniu bocznym w zakresie min. 0 mmHg – 150 mmHg, zakres pomiaru częstości oddechów min. 0 rpm do 150 rpm | Tak, podać |  |
|  | Monitorowanie inwazyjnego ciśnienia krwi (IBP) | Tak |  |
|  | Pomiar w dwóch kanałach, wyświetlanie krzywych w czasie rzeczywistym oraz wartości liczbowych, wybór typu ciśnienia IBP, zakres pomiarowy od min. -40 do 360 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o monitorowanie rzutu serca (CO) i saturacji w technologii Massimo. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o drukarkę termiczną z wydrukiem min. 3 kanałów, szerokość papieru min. 58 mm | Tak, podać |  |
|  | Mocowanie kardiomonitora -zawieszenie naścienne z możliwością szybkiego wypięcia z koszykiem na akcesoria | Tak, podać |  |
|  | Akcesoria: - przewód EKG z podłączeniem 5 elektrod EKG – 1 szt. - mankiet do pomiaru NiBP dla dorosłych: 27 - 35cm +/- 2cm - 1 szt. - mankiet do pomiaru NiBP dla dorosłych: 34 - 43 cm +/- 2 cm - 1 szt. - mankiet do pomiaru NiBP dla dorosłych: 42 - 54 cm +/- 2 cm - 1 szt. - przewód powietrza - 1 szt. - wielorazowy czujnik SpO2 dla dorosłych na palec - 1 szt. - wielorazowy czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej - 1 szt. - linia próbkująca CO2 dla pacjentów zaintubowanych – min. 25 szt. - linia próbkująca CO2 dla pacjentów niezaintubowanych - 25 szt. - przewód połączeniowy do jednorazowych przetworników IBP – 1 szt. | Tak |  |

Wszystkie w/w parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

..................................... dnia ......................                                                                           ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Łóżko do intensywnej terapii - 4 sztuki

Model: ………………………………………………………….

Producent: ………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………….

| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Łóżko do intensywnej terapii |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |
|  | Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę z kolorową wstawką z tworzywa, bez dodatkowych widocznych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu. Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą jednego przycisku zlokalizowanego centralnie w dolnej części szczytu. Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry oraz z boku szczytu. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C. | Tak |  |
|  | Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga, regulacji wysokości leża | Tak |  |
|  | Barierki dzielone, tworzywowe poruszające się z segmentami leża będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej. | Tak |  |
|  | Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny zwalniane za pomocą jednej ręki wyposażone w system spowalniający opadanie wspomagany sprężyną gazową | Tak |  |
|  | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania | Tak |  |
|  | Barierki boczne ze zintegrowanymi uchwytami na worki urologiczne zapewniające dostęp niezależnie od położenia barierek bocznych | Tak |  |
|  | Barierki boczne wyposażone w wbudowany, zintegrowany wskaźnik kątowy z wykorzystaniem cieczy z wyraźnym zaznaczeniem kąta 30o, 60o dla segmentu pleców oraz wskaźnik pochylenia leża z zaznaczeniem kąta 16o i 20o | Tak, podać |  |
|  | Barierki boczne wyposażone w wbudowany podświetlany wskaźnik kątowy z wykorzystaniem cieczy, z wyraźnie zaznaczoną pozycją 30o dla segmentu pleców informujący poprzez zmianę koloru podświetlenia o: - trybie czuwania - trybie gotowości do użycia - najniższej pozycji leża | Tak, podać |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych | Tak |  |
|  | Leże wypełnione pięcioma odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne oraz system odprowadzania płynów pod łóżko. Lamele z tworzywa przezierne dla promieni RTG. | Tak |  |
|  | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. | Tak |  |
|  | Pojedyncze koła jezdne o średnicy min. 150 mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka | Tak, podać |  |
|  | sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: Zintegrowanych przycisków w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu (z obu stron), wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie, regulacje: wysokość, kąt nachylenia pleców i uda oraz autokontur, Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w min. 3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. Dodatkowy panel sterowania w barierkach bocznych służący do regulacji wysokości leża, umieszczony pomiędzy wyprofilowanymi uchwytami do podtrzymywania się pacjenta podczas wstawania. W celach bezpieczeństwa nie dopuszcza się przycisków umieszczonych w barierce bocznej służących do sterowania regulacji: anty i Trendelenburga CPR (reanimacyjnej) Antyszokowej Krzesła kardiologicznego | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania oraz wskaźnikiem informującym o konieczności wymiany baterii | Tak |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – 2180mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża o min. 29 cm | Tak, podać |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka – 945 mm (+/-50mm) | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 345 mm do 730 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka | Tak, podać |  |
|  | Panel sterowniczy wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30 st. przy regulacji w dowolnym kierunku. Zatrzymanie pod kątem 30o następuje przy regulacji segmentu pleców z dowolnego sterownika | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 75o +/- 5o | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30o +/- 5o | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach bocznych i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Funkcja autoregresji o parametrze minimum 11 cm niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4 | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20o (+/- 4o) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20o (+/- 4º) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Elektryczna funkcja antyszokowa z każdej pozycji– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. Przycisk oznaczony innym kolorem niż pozycja Trendelenburga | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór): - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej Kontrolki informujące o aktywnych, zablokowanych funkcjach łóżka | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji – przycisk wyraźnie oznaczony na wszystkich sterownikach | Tak |  |
|  | Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji po min. 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak, podać |  |
|  | Charakterystyczny jeden przycisk bezpieczeństwa (nie będący blokadą poszczególnych funkcji) powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak |  |
|  | Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę np. do odkładania pościeli lub schowania centralnego panelu sterowniczego | Tak |  |
|  | Tworzywowa osłona podstawy łózka | Tak |  |
|  | Krążki odbojowe w każdym narożniku | Tak |  |
|  | 4 gniazda/tuleje do montażu dodatkowego wyposażenia, np. wysięgnika ręki, ramy ortopedycznej. | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego | Tak, podać |  |
|  | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. | Tak |  |
|  | System elektryczny łóżka wyposażony w pamięć ostatnich 1000 funkcji, przeciążeń oraz błędów | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy łóżka o zintegrowany system przekazujący zdalnie podstawowe parametry życiowe pacjenta np. do dyżurki, na tablet lub smartfona | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy łóżka o zintegrowany system zdalnie przekazujący informację o sytuacjach niebezpiecznych takich jak opuszczone barierki, odblokowane koła, wysokie położenie leża | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki łóżka z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę – min. 5 kolorów | Tak, podać |  |
|  | wyposażenie: Barierki boczne dzielone zabezpieczające na całej długości opisane powyżej Tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 2szt po każdej stronie łóżka Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 180o. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca 100mm. Materac posiadający nacięcia w okolicy uda dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta, | Tak, podać |  |

Wszystkie w/w parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

..................................... dnia ......................                                                                           ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Most (panel) anestezjologiczny sufitowy, jednostanowiskowy - 3 sztuki

Model: ………………………………………………………….

Producent: ………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………….

| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Most (panel) anestezjologiczny sufitowy, jednostanowiskowy |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok prod. 2018 | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu przy dostawie | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |
|  | Panel, wykonany z aluminium, odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Sufitowa jednostka medyczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. Podwieszany do sufitu. | Tak |  |
|  | Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy z wbudowanym systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii RCI – dostarczyć CE i PZH dla systemu | Tak |  |
|  | Konstrukcja belki głównej panelu z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego oraz orurowania gazów med. Wyposażenie dodatkowe: Szyna instrumentalna – system szynowy: - 1x wózek pod pompy infuzyjne z możliwością ruchu na całej długości panelu - 1x wózek pod aparaturę wyposażony w jedną półkę infuzyjne z możliwością ruchu na całej długości panelu - 1x wieszak kroplówki | Tak |  |
|  | Wyposażenie w oświetlenie elektrycznego gwarantujące odpowiednią ilość oświetlenia zgodnie z wytycznymi: - oświetlenie miejscowe o mocy max. 1x13W wyłącznik na froncie panelu z regulacją natężenia oświetlenia - oświetlenie ogólne o mocy max. 1x25W wyłącznik na froncie panelu | Tak, podać |  |
|  | Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony pod punktami poboru gazów medycznych. Media elektryczne prowadzone w odseparowanym kanale instalacyjnym. | Tak |  |
|  | Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony w zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne w module 45x45mm z automatycznym zabezpieczeniem otworów wtykowych, dla stanowiska: 8 szt. gniazd elektrycznych standard francuski 8 szt. gniazd ekwipotencjalnych 2 szt. gniazd wolnych niskoprądowych w tym 1 pole do systemu przyzywowego Dopuszcza się możliwość montażu gniazd elektrycznych po oby stronach [front / tył] panelu z możliwością ich nachylenia w kierunku podłogi. | Tak, podać |  |
|  | Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (standard AGA ). - punkt poboru gazów med. Tlen O2 – 2 szt. - punkt poboru gazów med. Próżnia VAC – 2 szt. - punkt poboru gazów med. Powietrze AIR – 2 szt. Dopuszcza się możliwość montażu punktów poboru po oby stronach [front / tył] panelu z możliwością ich nachylenia w kierunku podłogi. | Tak, podać |  |

Wszystkie w/w parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

..................................... dnia ......................                                                                           ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)